Zał. nr 1  do SWZ

pieczęć   firmowa  wykonawcy

Znak sprawy: DE.332.1.2024

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SAMOCHODU

(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

1. Zamawiający wymaga by oferowane pojazd był fabrycznie nowy, nie eksploatowane, z roku produkcji 2023 lub 2024 r.

Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu skompletowanego, czyli po wykonaniu adaptacji 
Pojazd ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Termin dostawy pojazdu w pełni kompletnego max. do 120 dni od daty zawarcia umowy.

3. Ambulans musi spełniać wymagania  określone w polskiej normie PN-EN 1789 typ ambulansu C ( lub równoważnej) w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia (przy wyliczaniu 72 godzinnego terminu uwzględniane będą jedynie godziny przypadające w dni robocze).

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zastępczego ambulansu na czas naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku trzykrotnej naprawy  gwarancyjnej przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.

| Wypełnia Wykonawca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Model/ typ/marka | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Pojemność silnika | Podać |  |
| Numer i data wydania świadectwa homologacji | Podać |  |
| Rok produkcji Wymagany nie starszy niż 2023 rok | Tak |  |

| Lp. | Parametr wymagany | TAK/NIE* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| I | NADWOZIE |  |  |
| 1. | Typ “kontener” o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa. | TAK |  |
| 2. | Przystosowany do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej wraz z kierowcą oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. | TAK |  |
| 3. | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy z obowiązującą wersją normy PN EN 1789, wyposażona w dwa pojedyncze fotele z zagłówkami, z czego fotel kierowcy z regulacją wysokości, podłokietnikiem oraz regulacją lędźwiową, wyposażone w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. | TAK |  |
| 4. | Dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy dywaniki gumowe zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze. | TAK |  |
| 5. | W kabinie kierowcy 2 fabryczne gniazda 12V (tzw. gniazda zapalniczki) i dwa gniazda USB | TAK |  |
| 6. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. | TAK |  |
| 7. | Kierownica z regulacją. Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera. | TAK |  |
| 8. | Na podwoziu zamocowany kontener zabezpieczony antykorozyjnie o konstrukcji aluminiowej dodatkowo obustronnie malowanej proszkowo. Wymiary zewnętrzne kontenera muszą umożliwiać jazdę z wykorzystaniem standardowych lusterek pojazdu bazowego bez konieczności zastosowania lusterek wstecznych na wysięgnikach. Gwarancja możliwości przełożenia kontenera na inne podwozie pojazdu tego samego modelu i typu. | TAK |  |
| 9. | -Drzwi boczne prawe przedziału medycznego – przesuwane do tyłu z otwieraną szybą. -stopień zewnętrzny. | TAK |  |
| 10. | Zewnętrzny schowek po prawej stronie za drzwiami przesuwnymi wyposażony w: mocowanie krzesełko kardiologiczne, mocowanie noszy podbierakowych, mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych, mocowanie materaca próżniowego, mocowanie szyn Kramera, mocowanie kamizelki unieruchamiającej typu KED, | TAK | , |
| 11. | Drzwi tylne wysokie, dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane na boki do kąta min. 250°, wyposażone w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł, oraz w światła awaryjne włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. | TAK |  |
| 12. | Stopień tylny wejściowy, stalowy antypoślizgowy. | TAK |  |
| 13. | Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem. Minimum 2 piloty zdalnego sterowania centralnym zamkiem. | TAK |  |
| 14. | Autoalarm i immobiliser. | TAK |  |
| 15. | Reflektory przeciwmgielne przednie. | TAK |  |
| 16. | Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 17. | Elektrycznie sterowane lusterka boczne, z podwójnym lustrem, podgrzewane. | TAK |  |
| 18. | Pełnowymiarowe koło zapasowe. | TAK |  |
| 19. | Kolor nadwozia żółty (fabryczny) zgodny z aktualnie obowiązującą normą PN EN 1789 | TAK |  |
| 20. | Radio z odtwarzaczem CD lub MP3 z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym min. 2. | TAK |  |
| 21. | Fabryczny zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 litrów. | TAK |  |
| 22. | Kamera cofania. System kamer 360 z możliwością nagrywania i przeglądania. | TAK |  |
| 23. | W kabinie kierowcy panel sterujący ( zamontowany w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla kierowcy): - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia silnika z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230V, - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora rozruchowego oraz dodatkowego służącego do zasilania w przedziale medycznym, - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych, -sygnalizacją świetlną i dźwiękową - sterujący zewnętrznymi reflektorami służącymi do oświetlenia miejsca akcji, Lub sterowanie za pomocą manipulatora sygnalizacji uprzywilejowania | TAK |  |
| 24. | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów. | TAK |  |
| 25. | Dodatkowa regulowana lampka na elastycznym ramieniu dla pasażera. | TAK |  |
| II | SILNIK I NAPĘD |  |  |
| 1. | Elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim | TAK |  |
| 2. | Moc silnika min 150KM | TAK |  |
| 3. | Pojemność silnika min. 1900 cm3. | TAK |  |
| 4. | Silnik spełniający wymagania emisji spalin EURO VI | TAK |  |
| 5. | Napęd na przód, tył lub 4x4 | TAK |  |
| 6. | Skrzynia biegów automatyczna lub manualna | TAK |  |
| 7. | Urządzenie do podgrzewania silnika ułatwiające uruchamianie silnika w trudnych warunkach zimowych (grzałka bloku lub w układzie chłodzenia silnika zasilana napięciem 230V) | TAK |  |
| III | UKŁAD HAMULCOWY |  |  |
| 1. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych | TAK |  |
| 2. | Z systemem wspomagania nagłego hamowania BA. | TAK |  |
| 3. | Z systemem ABS – zapobiegający blokowaniu kół w trakcie awaryjnego hamowania. | TAK |  |
| 4. | Z systemem ESP – stabilizacji toru jazdy. | TAK |  |
| 5. | Z systemem ASR – zapobiegający poślizgowi kół w trakcie ruszania. | TAK |  |
| 6. | Z systemem rozdziału siły hamowania | TAK |  |
| IV | ZAWIESZENIE |  |  |
| 1. | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK |  |
| 2. | Zawieszenie posiadające drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK |  |
| V | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
| 1 | Trójkąt ostrzegawczy. | TAK |  |
| 2 | Załączyć świadectwo homologacji na pojazd kompletny (pojazd bazowy) | TAK |  |
| 3 | Dwa urządzenia do wybijania szyb z możliwością przecinania pasów bezpieczeństwa w ( po jednym w kabinie kierowcy i przedziale medycznym). | TAK |  |
| 4 | Dodatkowa gaśnica min. 1 kg środka gaśniczego medycznym wraz z chwytem mocującym. | TAK |  |
| 5 | Klin pod koło w schowku technicznym | TAK |  |
| 6 | Łom w schowku technicznym | TAK |  |
| 7 | Dwa pachołki drogowe do zabezpieczenia miejsca akcji | TAK |  |
| 8 | Dodatkowy trójkąt ostrzegawczy w schowku technicznym | TAK |  |
| 9 | Fabryczny podnośnik, klucz do kół, zestaw narzędzi, apteczka samochodowa. | TAK |  |
| 10 | Załączyć aktualną cało pojazdową homologację typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego Ambulansu typu C) zgodną z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013r w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywę 2007/46 WE. Zamawiający dopuszcza, aby zamiast sprawozdania z badań dynamicznych Wykonawca dostarczył certyfikat zgodności z całą normą. Nie jest wymagane składanie wraz z ofertą załączników do homologacji, lecz w przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do ich przedłożenia celem weryfikacji zgodności oferty z wymogami SWZ | TAK |  |
| 11 | Sprawozdanie z badań dynamicznych zabudowy medycznej z pkt.4.5.9. ( zwane w SWZ Badaniem 10 g) dotyczące typu ambulansu będącego przedmiotem oferty zgodnie z wymaganiami zharmonizowanej Normy Europejskiej PN EN1789 lub równoważną . Dokument wystawiony przez niezależną notyfikowana jednostkę badawczą. Załączyć do oferty sprawozdanie z badań określające wraz z dokumentacją techniczną do sprawozdania , określające schemat zabudowy będącej przedmiotem oferty – załączyć zdjęcia z badań oraz rysunki techniczne zabudowy potwierdzone przez jednostkę wykonującą badanie. Typ pojazdu badanego określonego w sprawozdaniu z badan dynamicznych musi odpowiadać typowi pojazdu określonemu w załączonej homologacji pojazdu skompletowanego Homologacja oferowanego ambulansu musi umożliwić rejestracje w Polsce | TAK |  |
| VI | NADWOZIE – PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |
| 1. | Minimalne wymiary przedziału medycznego (długość x szerokość x wysokość) 3000 x 1700 x 1800mm. | TAK |  |
| 2. | Izolacja termiczna i akustyczna ścian i sufitu. | TAK |  |
| 3. | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie podstawy pod nosze główne, o powierzchni antypoślizgowej, połączona szczelnie z zabudową ścian, łatwo zmywalna. | TAK |  |
| 4. | Ściany boczne przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania wyposażenia. | TAK |  |
| 5. | Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym, łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. |  |  |
| 6. | Jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane trzy punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek, składane do pionu siedzisko. | TAK |  |
| 7. | U wezgłowia noszy zamontowany jeden składany fotel dla personelu medycznego wyposażony w regulowany zagłówek. | TAK |  |
| 8. | Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego, wyposażona w drzwi przesuwne z otwieranym oknem, umożliwiające swobodne poruszanie się pomiędzy pomieszczeniem medycznym a kabiną kierowcy. Konstrukcja i działanie drzwi zgodne z wymogami normy PN EN 1789. | TAK |  |
| 9. | Zabudowa meblowa umożliwiająca umieszczenie w niej sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego w aktualnej normie PN EN 1789 dla ambulansu typu C | TAK |  |
| 10. | Na ścianie lewej przy noszach szyna wraz z min. dwoma panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylatora z ładowarką, respiratora, pompy infuzyjnej. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia w/w sprzętu medycznego wg uznania. Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do w/w sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. | TAK |  |
| 11. | Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem, z możliwością płynnej regulacji temperatury. | TAK |  |
| 12. | Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz urządzeń przed ich niekontrolowanym otwieraniem i przemieszczaniem w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | TAK |  |
| 13. | W przedziale medycznym zamontowany panel sterujący spełniający następujące funkcje: - z funkcją zegara i kalendarza (aktualny czas, aktualna data),/ Zamawiający dopuszcza aby funkcja wyświetlania daty i zegar nie były zintegrowane z panelem sterującym - sterowanie oświetleniem wewnętrznym przedziału medycznego, - sterowanie drzwiami w ścianie działowej - sterowanie układem ogrzewania przedziału medycznego, - informujący o temperaturze przedziału medycznego, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji przedziału medycznego, -możliwość sterowania oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym z paneli przy drzwiach wejściowych do przedziału medycznego. | TAK |  |
| 14. | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 2 szt. pojemników. | TAK |  |
| 15. | Sufitowe i ścienne uchwyty dla personelu medycznego. | TAK |  |
| 16. | Instalacja tlenowa z panelem z 3 punktami, (w tym jeden sufitowy) poboru typu AGA, manometrem ciśnienia w instalacji, z butlami, reduktorami na butlę (2 sztuki) oraz z przepływomierzem wpinanym do gniazda AGA ( 1 szt.) Nie wymaga się zainstalowania przełącznika butla/butla. Butle tlenowe, aluminiowe (2 sztuki) o pojemności 2,7 l z dwoma reduktorami tlenowymi i manometrem obrotowym, z regulowanym przepływem 0-25 l na minutę. | TAK |  |
| 17. | Nosze umieszczone centralnie z możliwością dojścia do pacjenta po obu stronach. | TAK |  |
| 18. | Okna w przedziale medycznym pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą. | TAK |  |
| 19. | Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz urządzeń przed ich niekontrolowanym otwieraniem i przemieszczaniem w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. |  |  |
| 20. | Kosze na śmieci i miejsca na pojemniki na materiał niebezpieczny w zabudowie meblowej. | TAK |  |
| 21. | Co najmniej 2 sufitowe punkty świetlne typu LED nad noszami, z regulacją kąta padania światła + oświetlenie punktowe typu LED blatu roboczego. | TAK |  |
| 22. | Automatyczne włączenie/ wyłączenie oświetlenia ( jednej sekcji) po otwarciu/ zamknięciu drzwi przedziału pacjenta, możliwość włączania/ wyłączania oświetlenia z paneli umieszczonych przy drzwiach wejściowych do przedziału medycznego. | TAK |  |
| 23. | Szczegóły dotyczące zabudowy przedziału medycznego (szafki, rozmieszczenie sprzętu, dodatkowe uchwyty) zostaną ustalone po podpisaniu umowy) | TAK |  |
| VII | OGRZEWANIE,WENTYLACJA, KLIMATYZACJA |  |  |
| 1. | Ogrzewanie kabiny kierowcy i przedziału medycznego wykorzystujące ciecz chłodzącą silnik., | TAK |  |
| 2. | Niezależny od pracy silnika i układu chłodzenia silnika system ogrzewania przedziału medycznego o mocy min. 5,0 kW, dodatkowy niezależny od pracy silnika system ogrzewania kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW, umożliwiający dodatkowo ogrzanie silnika przed jego uruchomieniem ( proszę podać markę i model oferowanych urządzeń). | TAK |  |
| 3. | Dodatkowa nagrzewnica wodna w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik z dodatkową pompką wody oraz zaworem odcinającym. | TAK |  |
| 4. | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju, proszę podać markę, model i wydajność w m3). | TAK |  |
| 5. | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla przedziału medycznego i kabiny kierowcy , automatyczna, z możliwością ustawienia żądanej temperatury (podać markę i model). | TAK |  |
| 6. | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego – grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy zapewniającej uzyskanie właściwej temperatury w przedziale medycznym. | TAK |  |
| 7 | Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlenia i wentylacji przedziału medycznego o minimalnych wymiarach min. 300 mm x 500 mm z roletą/moskitierą. Zamawiający nie wymaga, aby szyberdach pełnił funkcję wyjścia ewakuacyjnego. | TAK |  |
| VIII | INSTALACJA ELEKTRYCZNA I OŚWIETLENIE |  |  |
| 1. | Układ zasilania zewnętrznego 230V z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym, z wizualną sygnalizacją informującą o podłączeniu do sieci 230V. | TAK |  |
| 2. | Przewód zasilania zewnętrznego 230V o długości min. 10m. | TAK |  |
| 3. | Zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180Ah, z czego jeden to akumulator rozruchowy silnika, drugi do zasilania pozostałych odbiorników prądu. | TAK |  |
| 4. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa z sieci 230V, umożliwiająca doładowanie obu akumulatorów w czasie postoju. | TAK |  |
| 5. | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania dwóch akumulatorów w czasie jazdy. | TAK |  |
| 6. | Minimum 4 gniazda 230V zamontowane w przedziale medycznym umożliwiająca ładowanie i pracę urządzeń zamontowanych w ambulansie. Dodatkowe gniazdo zamontowane w przedziale medycznym zasilane bezpośrednio z akumulatora rozruchowego. Stały dostęp zasilania. | TAK |  |
| 7. | Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, oraz 1 gniazdo zasilania 12V fabryczne tzw. zapalniczki. | TAK |  |
| 8. | Oświetlenie przedziału medycznego: - światło rozproszone typu LED lub jarzeniowego w kolorze naturalnym, umieszczone w części sufitowej przedziału medycznego, składające się z min. 6 lamp sufitowych lub 2 lamp ledowych, zapewniające prawidłowe oświetlenie przedziału medycznego, z funkcją przygaszania na czas transportu (tzw. oświetlenie nocne, które może być realizowane przez dodatkowe lampy LED). | TAK |  |
| 9. | Oświetlenie punktowe LED blatu roboczego. | TAK |  |
| 10. | Atestowana przetwornica (tj. przetwornica ma spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń) prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1500W (czysta sinusoida). W przedziale medycznym 2 oddzielne gniazda 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230Vw czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia (wyłączenie przetwornicy napięcia). | TAK |  |
| 11. | Światła boczne pozycyjne pojazdu. | TAK |  |
| 12. | Urządzenia zamontowane w procesie adaptacji pojazdu bazowego na ambulans sanitarny nie będą powodowały zakłóceń elektromagnetycznych które mogą mieć wpływ na pracę urządzeń systemu łączności i SWD oraz urządzeń medycznych przeznaczonych do pracy w ambulansie. | TAK |  |
| 13. | Zamawiający wymaga aby urządzenia elektryczne lub elektroniczne zabudowy specjalnej były zasilane i zabezpieczone całkowicie niezależnie od oryginalnej instalacji elektrycznej pojazdu bazowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ambulansem specyfikacji technicznej wykonanej instalacji elektrycznej i elektronicznej zamontowanych urządzeń w ambulansie wraz ze schematami poglądowymi i docelowymi tej instalacji. | TAK |  |
| 14 | Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V | TAK |  |
| IX | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO–DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |
| 1. | Przednia sygnalizacja oparta na belce lub zintegrowana z dachem. | TAK |  |
| 2. | W tylnej części dachu pojazdu sygnalizacja oparta na belce, lub koguty. Dodatkowe światła LED do oświetlenia przestrzeni za ambulansem. | TAK |  |
| 3. | Dwie niebieskie lampy LED, zamontowane w atrapie chłodnicy | TAK |  |
| 4. | Dwie niebieskie lampy LED, zamontowane na przednich błotnikach o świetle rozproszonym | TAK |  |
| 5. | Dwie niebieskie lampy LED, zamontowane na tylnych słupkach lub nadkolach o świetle rozproszonym. | TAK |  |
| 6. | Sygnalizacja dźwiękowa modulowana o mocy min. 180 W z możliwością podawania komunikatów głosem, zgodna z obowiązującymi przepisami . Min. Dwa głośniki. | TAK |  |
| 7. | Głośniki zamontowane w pasie przednim ( odporny na warunki atmosferyczne i zachlapanie). Podać markę i model wzmacniacza i głośnika. Nie dopuszcza się głośnika zamontowanego w komorze silnika. | TAK |  |
| 8. | Dodatkowa sygnalizacja niskotonowa z 2 głośnikami o mocy min. 100W każdy, posiadająca certyfikat zgodności/ homologację z REG 10 EKG ONZ, załączona na czas pracy od 10 do 30 sekund ( podać markę i model oraz numer certyfikatu/ homologacji. | TAK |  |
| 9. | Reflektory LED po obu stronach i z tyłu pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji- po dwa z lewej i prawej strony z możliwością włączenia i wyłączenia z kabiny kierowcy i przedziału medycznego, dwa z reflektorów montowanych w tylnej części ścian bocznych i reflektory tylne włączające się automatycznie po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 30 km/h. | TAK |  |
| 10. | Możliwość włączenia/ wyłączenia naprzemiennego migania świateł drogowych przez kierowcę gdy włączona jest sygnalizacja uprzywilejowana. | TAK |  |
| 11. | Oznakowanie zewnętrzne pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (dla ambulansu typu „S” i „P”), dodatkowo wymienne emblematy „S” i „ P”. Dodatkowo – logo, nazwa i adres Zamawiającego umieszczona po obu bokach pojazdu. Oznakowanie zewnętrzne pojazdu będzie uzgodnione po podpisaniu umowy. | TAK |  |
| X | WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |  |  |
| 1. | Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego, wyprowadzenia instalacji do podłączenia radiotelefonu. Radiotelefon przewoźny - 1 sztuka Radiotelefon przenośny – 2 sztuki Zaoferowane urządzenia muszą być w pełni kompatybilne z obecnie używanymi przez SRM radiotelefonami firmy MOTOROLA (modele DM4601 i DP4601). | TAK |  |
| 2. | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz, - polaryzacja pionowa, - charakterystyka promieniowania –dookólna. | TAK |  |
| 3. | Konieczność zamontowania i skonfigurowania przez firmę ELTE Systemu GPS współpracującego z serwerem SMOK, podpięcie pod szynę CAN, skonfigurowanie serwera z możliwością wykonywania raportowania). Montaż nawigacji MAPA POLSKI. | TAK |  |
| 4. | Pojazd wyposażony w uchwyty do bezpiecznego przewożenia urządzeń systemu SWD PRM tj. W ofercie należy uwzględnić stację dokującą (ładującą do tabletu)model ZEBRA RTL10C1 i uchwyt do drukarki, oraz drukarkę EPSON M1100, M1120 lub M1140. Zamawiający wymaga by stacja dokująca ( ładująca do tabletu) oraz uchwyt do drukarki były zamontowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo załogi oraz transportowanego pacjenta. Pojazd wyposażony w instalację elektryczną przygotowaną do zamontowania urządzeń systemu SWDPRM, wraz z MODUŁEM GPS TELTONIKA FMC640 umożliwiający bezpieczny dostęp do urządzenia Wszystkie w/w działania nie będą miały wpływu na zakres i czas udzielonej gwarancji | TAK |  |
| XI | INNE |  |  |
| 1. | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo-sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie , wyposażony w światło typu LED , czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min 2 godziny, wyposażony w uchwyt do zamocowania w pojeździe oraz ładowarkę samochodową i sieciową 230 V. | TAK |  |
| 2. | Na wezwanie Zamawiającego należy dołączyć certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 w zakresie oferowanego ambulansu typu C wystawiony przez jednostkę notyfikującą dla oferowanej marki i modelu ambulansu. | TAK |  |
| 3. | Wykonawca dostarcza wraz z pojazdem niezbędne dokumenty do jego rejestracji na ternie RP. | TAK |  |
| 4. | Załączyć świadectwo homologacji na pojazd skompletowany. | TAK |  |
| 5. | Pojazd przygotowany do rejestracji z kompletem dokumentów dopuszczających go do ruchu drogowego, zgodnie z art. 70 zn 4 ustawy „prawo o ruchu drogowym”. | TAK |  |
| 6. | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 na oferowany system transportowy ( Laweta ) wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną . Nie jest wymagane składanie wraz z ofertą załączników do homologacji, lecz w przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do ich przedłożenia celem weryfikacji zgodności oferty z wymogami SWZ | TAK |  |
| 7. | Dodatkowo 4 opony zimowe z felgami. | TAK |  |
| 8. | Wideo rejestrator umieszczony w lusterku wstecznym. Zamawiający dopuszcza miejsce mocowania wideo rejestratora obok lusterka wstecznego. | TAK |  |
| 9. | Lodówka sprężarkowa | TAK |  |

* wypełnia Wykonawca

UWAGA!!!
Brak wpisu w polach parametr oferowany lub nie spełnienie zapisów poszczególnych warunków parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

Parametry techniczne dla sprzętu medycznego do ambulansu sanitarnego 
typu „C”

| Lp. | SPRZĘT I APARATURA MEDYCZNA | #### ILOŚĆ | #### TAK/NIE (określić) | ## Oferowane parametry ## (opisać, podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | NOSZE ELEKTRO-HYDRAULICZNE Z ELEKTRYCZNYM SYSTEMEM ZAŁADUNKU (ZESTAW BARIATRYCZNY) |  |  |  |
|  | Nosze fabrycznie nowe. Rok produkcji 2024 |  |  |  |
|  | Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. |  |  |  |
|  | Udźwig noszy powyżej 300 kg. |  |  |  |
|  | Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia zestawu |  |  |  |
|  | Nosze 3 segmentowe z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej oraz pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha |  |  |  |
|  | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnym funkcji |  |  |  |
|  | Płynna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową do min. 75 ° |  |  |  |
|  | Rozkładane poręcze boczne zwiększające powierzchnię poprzeczną noszy, regulowane w 7 pozycjach ułatwiające transport pacjentów otyłych, certyfikowane w zakresie normy PN-EN 1865-3:2012+ A1:2015 (certyfikat załączyć do oferty) |  |  |  |
|  | Nosze wyposażone w 4 pełne koła jezdne, obrotowe w zakresie 360° o średnicy min. 15 cm. Min. 2 koła wyposażone w hamulce. |  |  |  |
|  | 3 częściowy, składany teleskopowo wieszak na płyny infuzyjne |  |  |  |
|  | Zestaw pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy |  |  |  |
|  | Długość całkowita noszy min. 205 cm |  |  |  |
|  | Szerokość całkowita noszy min. 58 cm |  |  |  |
|  | Skracana rama noszy celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach. |  |  |  |
|  | Całkowita długość noszy po skróceniu max. 160 cm. |  |  |  |
|  | Możliwość pochylenia, częściowego lub pełnego rozłożenia podparcia pleców noszy nawet po skróceniu ramy noszy |  |  |  |
|  | Nosze wyposażone w zagłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w przypadku transportu pacjenta o znacznym wzroście |  |  |  |
|  | Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia, ułożenia głowy na wznak oraz do tzw. pozycji węszącej |  |  |  |
|  | Płynna elektryczna i zapasowa manualna regulacja wysokość leża noszy w zakresie min. 36-105 cm |  |  |  |
|  | Wyprofilowany materac umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, przystosowany do przewozu pacjentów otyłych o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące. Materac niepalny zgodny z normą EN 597-1 (certyfikat załączyć do oferty) |  |  |  |
| 21. | Kodowane kontrastowymi kolorami oznakowanie elementów związanych z obsługą noszy |  |  |  |
| 22. | Uchwyty do prowadzenia i sterowania elektrycznego noszy na dwóch poziomach wysokości, zapewniające łatwą obsługę noszy personelowi medycznemu o zróżnicowanym wzroście |  |  |  |
| 23. | Wyświetlacz stanu naładowania akumulatora wbudowany w nosze |  |  |  |
| 24. | Licznik godzin pracy ułatwiający określenie czasu przeprowadzania wymaganego przeglądu technicznego |  |  |  |
| 25. | System bezprzewodowego ładowania akumulatora noszy po wpięciu w mocowanie, sygnalizacja świetlna rozpoczęcia procesu ładowania |  |  |  |
| 26. | Możliwość szybkiej, bezpiecznej wymiany akumulatora w noszach bez pomocy narzędzi |  |  |  |
| 27. | Nosze z automatycznym, hydrauliczno-elektrycznym systemem podnoszenia, obniżania; z elektrycznym wprowadzaniem noszy z i do ambulansu, eliminującym ręczne przenoszenie pełnego ciężaru pacjenta i noszy |  |  |  |
| 28. | Dodatkowy/rezerwowy system ręcznej obsługi noszy w tym: opuszczania, podnoszenia, załadunku i wyładunku noszy z ambulansu |  |  |  |
| 29. | Ręczna obsługa noszy (opuszczanie, podnoszenie, załadunek, rozładunek) dostępna w sytuacji transportu pacjenta wymagającego pozycji leżącej, dostęp do wszystkich manipulatorów ręcznego sterowania noszami bez konieczności zmiany pozycji pacjenta |  |  |  |
| 30. | Potwierdzenie spełnienia przez nosze normy dla medycznych urządzeń elektrycznych IEC 60601-1 (certyfikat załączyć do oferty) |  |  |  |
| 31. | Waga noszy max. 65 kg. Nosze zgodnie z normami: EN PN 1865-3:2012 + A1:2015 (nosze o zwiększonej wytrzymałości stosowane do dużych obciążeń); EN PN 1865-2:2010 + A1:2015 (nosze z zasilaniem) oraz potwierdzenie spełnienia dynamicznej normy zderzeniowej EN 1789:2007 + A2:2014. Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. norm wystawione przez niezależną jednostkę notyfikacyjną (załączyć do oferty) |  |  |  |
| 32. | Elektryczny system mocowania noszy montowany bezpośrednio do podłogi ambulansu, umożliwiający załadunek i rozładunek pacjenta bez wysiłku fizycznego o udźwigu minimum 390kg. System załadunku zgodny z normą PN-EN 1865-5:2012 oraz potwierdzenie spełnienia dynamicznej normy zderzeniowej EN 1789. Dokumenty producenta noszy potwierdzające spełnienie ww. norm wystawione przez niezależną jednostkę notyfikacyjną (załączyć do oferty) |  |  |  |
| 33. | Wbudowany w mocowanie noszy zapasowy panel sterowania pozwalający na automatyczne unoszenie/opuszczanie goleni noszy, wypinanie/wpinanie noszy z funkcją rezerwowej obsługi manualnej wyżej opisanych opcji |  |  |  |
| 34. | Wskaźniki typu LED ułatwiające naprowadzanie noszy na system mocowania np.: w nocy, dodatkowa sygnalizacja świetlna poprawnego zapięcia noszy w mocowaniu |  |  |  |
| 35. | W zestawie komplet dwóch akumulatorów (praca + zapas) z ładowarką. Ładowanie akumulatorów z zasilania 12 V i 230V. W komplecie uchwyt/mocowanie dodatkowej ładowarki w ambulansie. |  |  |  |
| 36. | Możliwość mycia ciśnieniowego mocowania podłogowego oraz ukompletowanych noszy (z akumulatorem). |  |  |  |
| 37. | Klasa szczelności noszy min. IPX6 |  |  |  |
| 38. | Zakres temperatur pracy noszy elektryczno-hydraulicznych od -34° do 54°C. |  |  |  |
| 39. | Dokument producenta (protokół/raport z badań) ambulansu potwierdzający spełnienie wymagań wytrzymałościowych zgodnie z PN EN 1789 wystawione przez niezależną jednostkę notyfikacyjną (załączyć do oferty) Dokument musi potwierdzać, iż oferowane nosze były przedmiotem badania na oferowanej marce i modelu ambulansu. |  |  |  |
| II. | CIŚNIENIOMIERZ ŚCIENNY | 1 |  |  |
|  | ciśnieniomierz stacjonarny zegarowy, przystosowany do pracy w ambulansie |  |  |  |
|  | kosz na mankiety |  |  |  |
|  | uchwyt do montażu, |  |  |  |
|  | duży czytelny zegar o średnicy min.17 cm |  |  |  |
|  | podziałka pomiaru skalowana co 2 mmHg, |  |  |  |
|  | zakres pomiaru od 0 do 300 mmHg, |  |  |  |
|  | 3 mankiety dla dorosłych i dzieci w komplecie |  |  |  |
| III. | SSAK AKUMULATOROWO-SIECIOWY | 1 |  |  |
|  | podać markę i model/typ rok produkcji |  |  |  |
|  | ssak akumulatorowo – sieciowy, z wbudowanym akumulatorem z możliwością pracy w ambulansie i poza nim; |  |  |  |
|  | z możliwością ładowania akumulatora i pracy ssaka z zasilania 12 V w ambulansie i z sieci 230 V; |  |  |  |
|  | pojemność zbiornika (słoja) min. 1 l |  |  |  |
|  | wartość ssania przy 12Vz wolnym przepływem 20 l/min; |  |  |  |
|  | max. próżnia przy 12 V 0,8 bar; |  |  |  |
|  | przewód ssący; |  |  |  |
|  | skuteczność filtra zaworu nadmiarowego min.99%; |  |  |  |
|  | Filtr hydrofobowy antybakteryjny; |  |  |  |
|  | zakres temperatur użytkowanie – 180C do +400C ładowanie - + 5 0C do + 400C przechowywanie - 400C do + 700C |  |  |  |
|  | akumulator - wskaźnik naładowania akumulatora; |  |  |  |
|  | czas pracy ciągłej akumulatora przy max obciążeniu min. 30 min |  |  |  |
|  | żywotność baterii min. 3 lata; |  |  |  |
|  | zasilacz pierwotny 230V/50Hz, wtórny 13,8 V/0,3 A; |  |  |  |
|  | pojemnik wielorazowego użytku z PC, złączka z otworem regulacyjnym z PE, przewody z PCV; |  |  |  |
|  | Kompatybilny pojemnik jednorazowego użytku – 5 szt. |  |  |  |
|  | waga poniżej 6 kg; |  |  |  |
|  | torba na akcesoria, |  |  |  |
|  | uchwyt zgodny z wymogami normy PN EN 1789 lub równoważnej, posiadający posiadające funkcje zasilania ssaka i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia do uchwytu (podać markę i model, załączyć folder); |  |  |  |
| IV | DEFIBRYLATOR PRZENOŚNY wraz z podstawą do montażu na panelu ściennym. |  |  |  |
|  | podać markę i model/typ, rok produkcji |  |  |  |
|  | Zasilanie |  |  |  |
|  | bateryjne/akumulatorowe i AC 230 V 50 Hz +/- 10% |  |  |  |
|  | Akumulatory: minimum 3. Średni czas pracy z akumulatora (przy monitorowaniu) min. 6 godz. |  |  |  |
|  | ilość defibrylacji z energią 200 J przy pracy z baterii |  |  |  |
|  | Ładowarka zamontowana w przedziale medycznym. Możliwość ładowania akumulatorów z AC 220 V 50 Hz +/- 10% |  |  |  |
|  | ciężar monitora z możliwością defibrylacji max. 10 kg |  |  |  |
|  | ilość kanałów ekg: min. 12 |  |  |  |
|  | interpretacja i analiza przebiegu ekg w zależności od wieku pacjenta |  |  |  |
|  | Pomiar uniesienia odcinka S-T na każdym odprowadzeniu ekg z wydrukiem wyników liczbowych |  |  |  |
|  | # SpO2 Pomiar saturacji krwi tętniczej |  |  |  |
|  | zakres pomiaru min. 50 -100% |  |  |  |
|  | czujniki SpO2 wielorazowego użytku typu klips na palec dla dorosłych i dla dzieci. Czujniki pediatryczne j.u min. 10 szt. |  |  |  |
|  | # NIBP Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |  |  |  |
|  | zakres pomiaru min. 40 – 210 mm Hg |  |  |  |
|  | tryb ręczny i automatyczny |  |  |  |
|  | metoda pomiaru : oscylometryczna |  |  |  |
|  | # EtCO2 Pomiar stężenia CO2 w powietrzu wydychanym |  |  |  |
|  | zakres pomiaru EtCO2 0-99 mmHg |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru częstości oddechów – 0 - 99 odd./min |  |  |  |
|  | Przewody j.u do rurki (dla dorosłych) do pomiaru EtCO2– min. 25 szt. |  |  |  |
|  | Defibrylacja |  |  |  |
|  | łyżki defibrylatora dla dorosłych i dla dzieci |  |  |  |
|  | defibrylacja ręczna |  |  |  |
|  | defibrylacja półautomatyczna AED |  |  |  |
|  | dostarczana energia w zakresie min. 5 – 360 J |  |  |  |
|  | dwufazowa fala defibrylacji |  |  |  |
|  | kardiowersja |  |  |  |
|  | Stymulacja przezskórna serca |  |  |  |
|  | tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna |  |  |  |
|  | zakres regulacji częstości impulsów stymulujących min. 50 – 150 / min. |  |  |  |
|  | zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 10 -180 mA |  |  |  |
|  | Ekran |  |  |  |
|  | przekątna ekranu > 8 cala |  |  |  |
|  | Kolorowy LCD TFT |  |  |  |
|  | Funkcja – dobrej widoczności w dużym oświetleniu |  |  |  |
|  | Reanimacja krążeniowo – oddechowa |  |  |  |
|  | Metronom do wspierania kompresji klatki piersiowej i oddychania, programowany dla min. czterech grup pacjentów (dorośli, dzieci, zaintubowani, niezaintubowani) |  |  |  |
|  | alarmy wszystkich monitorowanych funkcji |  |  |  |
|  | Drukarka |  |  |  |
|  | szerokość papieru min. 90 mm |  |  |  |
|  | ilość kanałów jednocześnie drukowanych: min. 3 |  |  |  |
|  | prędkość przesuwu papieru: min. 2 (25 i 50 mm/sek) |  |  |  |
|  | Inne wymagania |  |  |  |
|  | możliwość archiwizacji wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji |  |  |  |
|  | możliwość transmitowania badań ekg i innych danych medycznych z defibrylatora do stacji odbiorczych powszechnie używanych w Polsce – Lifenet System; RescueNet; Medigate - bez modememu do transmisji |  |  |  |
|  | Odporny na wstrząsy (upadki) i drgania |  |  |  |
|  | Odporność na wilgoć i kurz nie mniejsza niż IP44 |  |  |  |
|  | Impregnowana torba do noszenia na ramieniu z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne |  |  |  |
|  | Certyfikowane zawieszenie karetkowe |  |  |  |
| V | Materac próżniowy z pompką | 1 |  |  |
| 1. | Materiał wysokiej jakości odporny na przetarcia, wypełniony granulatem dopasowującym się do ciała pacjenta |  |  |  |
| 2. | dopuszczalny udźwig: 160 kg |  |  |  |
| 3. | ciężar samego materaca: 6 kg |  |  |  |
| 4. | wymiary rozłożonego materaca min.: 200 x 100 x 7cm wymiary złożonego materaca: 95 x 60 x 28 cm |  |  |  |
| 5. | 8 uchwytów do transportu pacjenta |  |  |  |
| 6. | Pasy bezpieczeństwa w komplecie |  |  |  |
| 7. | W pełni przenikalny dla promieni X. |  |  |  |
| VI | Nosze podbierakowe |  |  |  |
| 1. | Udźwig 250 kg |  |  |  |
| 2. | Masa własna 9 kg |  |  |  |
| 3. | Zakres regulacji długości po rozłożeniu: 170 - 210 cm |  |  |  |
| 4. | Materiał: tworzywo sztuczne |  |  |  |
| 5. | Wielostopniowa regulacja długości |  |  |  |
| 6. | 3 pasy bezpieczeńswa |  |  |  |
| VII | Dezynfekator powietrza. |  |  |  |