Znak sprawy: DE.332.1.2025						Chełm, dnia 23.04.2025 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320t.j.) w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości powyżej progów unijnych, na dostawę dwóch ambulansów sanitarnych dla potrzeb Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ. Znak sprawy: DE.332.1.2025, ogłoszonego w dniu 27.03.2025 r., numer ogłoszenia 196408-2025.

Zgodnie z art. 284 w/w ustawy, Zamawiający przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1. Prosimy o podanie sposobu dostawy, czy dopuszcza się dojazd na kołach?

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający silnik mocy 120 kW, i pojemności 2299 cm³, o max momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm z manualną skrzynią biegów, alternatorem 185A, napędem na oś przednią z DMC 3,5 t?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3. Prosimy o podanie parametrów dotyczących Nosze wymaganych w pkt VI, ppkt17?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że opis parametrów noszy opisany jest w Parametry techniczne dla sprzętu medycznego do ambulansu sanitarnego typu „C” pkt I, NOSZE ELEKTRO-HYDRAULICZNE Z ELEKTRYCZNYM SYSTEMEM ZAŁADUNKU (ZESTAW BARIATRYCZNY).

Pytanie nr 4. Prosimy o potwierdzenie, że koszty dojazdu/transportu do/z serwisu ponosi Zamawiający i Wykonawca nie musi ich wliczać w cenę oferty?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 5. Prosimy o potwierdzenie, że ambulans musi posiadać pełnowymiarowe koło zapasowe (felga + opona) zainstalowane w miejscu fabrycznie przewidzianym przez producenta pojazdu bazowego np. pod autem?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 6. Czy Zamawiający dopuści, fotel na przegrodzie bez funkcji przesuwu, jeśli dzięki odpowiedniej zabudowie jest on umieszczony w optymalnej odległości od wezgłowia noszy i nie ma potrzeby stosowania żadnego przesuwu, co ma wpływ na cenę pojazdu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności.

Pytanie nr 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans nie wyposażony w autoalarm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8. Prosimy o wyrażenie zgody na rezygnację z fotela u wezgłowia noszy i dopuszczenie dwóch obrotowych o kącie min. 90° foteli na prawej ścianie wyposażonych w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, że składanym do pionu siedziskiem i regulowanym kątem oparcia fotela klasy M1?

Proponowane rozwiązanie: dwa obrotowe fotele na prawej ścianie, to rozwiązanie wysoko funkcjonalne, stosowane w ambulansach w wielu szpitalach oraz pogotowiach, które poprawia komfort użytkowania noszy elektrycznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9. Czy w okresie gwarancji za przeglądy pojazdu bazowego z materiałami zużywalnymi typu klocki hamulcowe, olej, filtry itp. oraz za przeglądy wyposażenia medycznego z dojazdami płaci Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zaoferowania fabrycznie nowy, nie powystawowy i nieużytkowany ambulans wyprodukowany w 2025 roku na pojeździe bazowym z roku 2024

(ostatni kwartał)?

Wyjaśniamy, że ambulans może mieć niektóre komponenty wyprodukowane również w roku poprzedzającym np.  2024r. co jest naturalną praktyką produkcyjną każdego producenta     pojazdów. Takim komponentem jest też np.  pojazd bazowy posiadający homologację niekompletną.

Samochód z homologacją niekompletną jest pojazdem, którego nie można zarejestrować w Wydziale Komunikacji i przez to nie może on być dopuszczony do ruchu drogowego. Jest on tylko produktem użytym do zabudowy, jak np. belka świetlna, sygnały ostrzegawcze, uchwyty mocujące i inne.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie takiego pojazdu bazowego z 2024r.  na którym będzie wykonany ambulans?

Informujemy, że tak wyprodukowany ambulans w całej swojej dokumentacji (faktura zakupu, homologacja skompletowana po zabudowie i inne) będzie posiadał wpisany rok produkcji 2025.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11.

Zamawiający wymaga szyberdachu.

Wobec faktu, że ambulanse są narażone na kolizje i wypadki o wiele bardziej niż inne pojazdy ruchu drogowego, dlatego znakomitym rozwiązaniem poprawiającym bezpieczeństwo pacjentów i kadry medycznej, jest szyberach, który oprócz doświetlania i wentylacji pełni funkcję wyjścia ewakuacyjnego.

Norma PNEN 1789 w zakresie wentylacji w pkt 4.4.6.1 absolutnie nie wskazuje na szyberdach jako element mający zapewnić właściwą wymianę powietrza oraz doświetlenie przedziału pacjenta.

Natomiast w pkt 4.3.5.2 przytoczona norma określa dach jako wyjście ewakuacyjne/awaryjne.

Aktualna norma PN EN  1789: A12024-06 w pkt. 4.3.5.2 wymaga, „aby przedział pacjenta posiadał co najmniej dwa wyjścia awaryjne po różnych stronach pojazdu. Wyjścia awaryjne muszą być łatwe do otwarcia od wewnątrz. Jedno z wyjść awaryjnych może znajdować się na dachu.”

Dlatego chcemy zapytać, czy Zamawiający wymaga, aby ambulans posiadał szyberdach (okno dachowe) stanowiące jednocześnie wyjście ewakuacyjne?

Wyjaśniamy, że aby tak było szyberdach musi posiadać minimalne wymiary 500 x 900 mm zgodnie z wymogami Regulaminu nr 17 EKG ONZ 1.3 czy takiego okna dachowego oczekuje Zamawiający?

Prosimy o potwierdzenie, że okno dachowe ma mieć wymiary pozwalające na jego wykorzystanie jako wyjścia ewakuacyjnego dla pacjenta i personelu?

Uwagi:

W nawiązaniu do zadanego pytania nr 11 wyjaśniamy, że nasza firma sprzedała ponad 1000 szt. ambulansów, z których większość była wyposażona w trzy wyjścia ewakuacyjne (w tym szyberdach).

Czy szyberdach uratuje komuś życie tego nie wiemy?

Wiadomo natomiast w 100%, że jeśli ambulans nie posiada takiego elementu bezpieczeństwa, to na pewno

nikt z niego nie skorzysta i nikomu nie pomoże w sytuacji zagrożenia życia.

Można zadać pytanie, co będzie w sytuacji zakupu ambulansu bez takiego zalecanego przez aktualną normę PN EN  1789+A1:2024-06 dodatkowego wyjścia awaryjnego i wypadku komunikacyjnego?

Kto poniesie w takiej sytuacji odpowiedzialność za brak takiego wyposażenia?

Życia ludzkiego nie można przeliczać na pieniądze.

Znamy wiele szpitali i stacji Ratownictwa Medycznego, które kupują wszystkie swoje ambulanse wyposażone w takie dodatkowe wyjście awaryjne.

Poniżej przedstawiamy kilka wypadków z udziałem ambulansów:

Tczew 10.01.2025r.

https://www.tcz.pl/index.php?p=1,47,0,wiadomosci&item=3da903abbb8b8a63&title=Zderzenie-trzech-aut-na-Wojska-Polskiego-karetka-ley-na-boku-WIDEO

Warszawa 25.02.2024r.

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/51,54420,30748711.html#S.galeria-K.C-B.1-L.1.duzy

Warszawa 18.10.2024r.

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/warszawa/karetka-zderzyla-sie-z-taksowka-w-warszawie-ambulans-wiozl-pacjenta/pcsyb3s#slide-1

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, żeby szyberdach pełnił funkcję wyjścia ewakuacyjnego. Zamawiający podał minimalne wymiary szyberdachu. Zamawiający dopuszcza większy szyberdach, który będzie pełnił funkcję wyjścia ewakuacyjnego.

Treść pytań oryginalna.

Zmiany w powyższym zakresie nie prowadzą do zmiany SWZ oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Zatwierdził:

DYREKTOR

Stacji Ratownictwa Medycznego w

Chełmie – SP ZOZ

Dorota Rybaczuk

Podpis na oryginale