Zał. nr 1 do SWZ

pieczęć   firmowa  wykonawcy

Znak sprawy: DPD.332.1.2025

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO DEFIBRYLATORA

(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

1.Zamawiający wymaga by oferowane defibrylatory były fabrycznie nowe, nie eksploatowany.

Marka, model/typ - ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2. Termin dostawy sprzętu w pełni kompletnego max. do 60 dni od daty podpisania umowy.

3.Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia (przy wyliczaniu 72 godzinnego terminu uwzględniane będą jedynie godziny przypadające w dni robocze).

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zastępczego defibrylatora na czas naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych na koszt Wykonawcy.

5.W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.

| Wypełnia Wykonawca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Model/ typ/marka | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Numer i data wydania świadectwa homologacji | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

|  | Parametr wymagany |  | TAK/NIE* | Parametr oferowany* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DEFIBRYLATOR PRZENOŚNY wraz z podstawą do montażu na panelu ściennym ambulansu. |  |  |  |  |
| I | Zasilanie |  |  |  |  |
| 1 | Bateryjne/akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci |  | TAK |  |  |
| 2 | Akumulatory: minimum 4. Średni czas pracy z akumulatora (przy monitorowaniu) min. 180 minut lub 200 defibrylacji x 200 J. |  | TAK |  |  |
| 3 | Ładowarka minimum na 2 baterie, Możliwość ładowania akumulatorów z AC 230 V lub 12 V DC |  | TAK |  |  |
| 4 | Ciężar defibrylatora max. 10 kg |  | TAK |  |  |
| II | Defibrylacja |  | TAK |  |  |
| 1 | Codzienny auto test użytkownika bez konieczności włączania urządzenia |  | TAK |  |  |
| 2 | Dwufazowa fala defibrylacji. |  | TAK |  |  |
| 3 | Defibrylacja poprzez łyżki twarde mocowane w obudowie lub elektrody naklejane. Na wyposażeniu łyżki twarde dla dorosłych i dla dzieci oraz elektrody miękkie dla dzieci (2 op.) |  | TAK |  |  |
| 4 | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta |  | TAK |  |  |
| 5 | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED w zakresie 2-360 J |  | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość kardiowersji |  | TAK |  |  |
| III | EKG |  |  |  |  |
| 1 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń |  | TAK |  |  |
| 2 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12 odprowadzeniowego EKG z uwzględnieniem wieku i płci pacjenta |  | TAK |  |  |
| 3 | Zakres pomiaru tętna 20-300 u/min. |  | TAK |  |  |
| 4 | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie, wydruk na papierze (min. 70 mm) |  | TAK |  |  |
| 5 | Transmisja danych przez modem 4 G do stacji odbiorczych (wraz z modemem 4 G) |  | TAK |  |  |
| 6 | Komplet kabli EKG do 12 odprowadzeń |  | TAK |  |  |
| IV | # SpO2 Pomiar saturacji krwi tętniczej |  | TAK |  |  |
| 1 | zakres pomiaru min. 50 -100% |  | TAK |  |  |
| 2 | 2 czujniki SpO2 wielorazowego użytku typu klips na palec: dla dorosłych i dla dzieci. Czujniki pediatryczne j.u min. 10 szt. |  | TAK |  |  |
| V | # NIBP –moduł pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną |  | TAK |  |  |
| 1 | zakres pomiaru min. 40 – 220 mm Hg |  | TAK |  |  |
| 2 | mankiety dla dorosłych i dla dzieci |  | TAK |  |  |
| VI | # EtCO2 - moduł pomiaru stężenia CO2 w powietrzu wydychanym |  | TAK |  |  |
| 1 | zakres pomiaru EtCO2 0-99 mmHg, z automatyczną kalibracją bez udziału użytkownika |  | TAK |  |  |
| 2 | Przewody j.u do rurki (dla dorosłych) do pomiaru EtCO2– min. 25 szt. |  | TAK |  |  |
| VII | Stymulacja przezskórna |  |  |  |  |
| 1 | tryb sztywny i na żądanie |  | TAK |  |  |
| 2 | zakres regulacji częstości impulsów stymulujących min. 40 – 150 / min. |  | TAK |  |  |
| 3 | zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 10 -150 mA |  | TAK |  |  |
| VIII | Ekran |  |  |  |  |
| 1 | przekątna ekranu ≥ 8 cala |  | TAK |  |  |
| 2 | Kolorowy LCD TFT |  | TAK |  |  |
| 3 | Funkcja – dobrej widoczności w dużym oświetleniu |  | TAK |  |  |
| IX | Dodatkowe |  |  |  |  |
| 1 | Metronom do wspierania kompresji klatki piersiowej i oddychania, programowany dla różnych grup pacjentów |  | TAK |  |  |
| 2 | alarmy wszystkich monitorowanych funkcji |  | TAK |  |  |
| 3 | Drukarka: szerokość papieru min. 90 ilość kanałów jednocześnie drukowanych: min. 3mm, prędkość przesuwu papieru: min. 2 (25 i 50 mm/sek.) |  | TAK |  |  |
| 4 | możliwość archiwizacji wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji |  | TAK |  |  |
| 5 | możliwość transmitowania badań EKG i innych danych medycznych z defibrylatora do stacji odbiorczych powszechnie używanych w Polsce – Lifenet System; RescueNet; Medigate |  | TAK |  |  |
| 6 | Odporny na wstrząsy (upadki) i drgania |  | TAK |  |  |
| 7 | Impregnowana torba do noszenia na ramieniu z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne |  | TAK |  |  |
| 8 | Certyfikowany uchwyt karetkowy (zgodność z normą PN-EN 1789) |  | TAK |  |  |
| 9 | Deklaracje zgodności lub certyfikat CE – dołączyć do oferty |  | TAK |  |  |
| 10 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące |  | TAK |  |  |
| 11 | Instrukcja w języku polskim |  | TAK |  |  |
| 12 | W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatnie wszystkie przeglądy wymagane przez producenta. Odbiór i dostarczenie po przeglądzie na koszt autoryzowanego serwisu. |  | TAK |  |  |

UWAGA!!!
Brak wpisu w polach parametr oferowany lub niespełnienie zapisów poszczególnych warunków parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.