Znak sprawy: DPD.332.1.2025				Chełm, dnia 30.04.2025 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320t.j.) w trybie podstawowym o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne, na dostawę dwóch defibrylatorów dla Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ. Znak sprawy: DPD.332.1.2025, ogłoszonego w dniu 09.04.2025 r., numer ogłoszenia 2025/BZP 00182791/01.

Zgodnie z art. 284 w/w ustawy, Zamawiający przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1. dotyczy pozycji „ Codzienny auto test użytkownika bez konieczności włączania urządzenia”

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności, w efekcie której Zamawiający ma większe  szanse uzyskać  bardziej korzystną cenowo ofertę  dopuści defibrylator wykonujący automatycznie autotest z możliwością wydruku w dowolnym momencie przez operatora, przy każdorazowym uruchomieniu defibrylatora, co nie wiąże się dla obsługującego z żadnymi dodatkowymi czynnościami?

Powyższe rozwiązanie pozwala dokładnie tak jak w przypadku opisanego przez Zamawiającego urządzenia otrzymać informacje o sprawności defibrylatora  a dodatkowo pozwala na potwierdzenie gotowości za każdym razem kiedy defibrylator ma być użyty, a nie tylko 1 raz w ciągu doby. Proponowany sposób sprawdzenia gotowości pozwala dodatkowo na otrzymanie informacji zwrotnej o podstawowych elementach takich jak chociażby gotowość kondensatora, jak również informację o podpięciu lub uszkodzeniu akcesoriów do monitorowania.

Dodatkowo, pragniemy podkreślić, że stworzony przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia wskazuje jednoznacznie na urządzenie Lifepak 15 firmy Stryker, co w sposób oczywisty ogranicza zasady uczciwej konkurencji, a tym samym stoi w sprzeczności z ustawą o Zamówieniach publicznych.

W związku z powyższym wnosimy o wyrażenie zgodny na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3 jako produktu równoważnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza defibrylator z automatycznym autotestem na zasadzie równoważności. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2. dotyczy pozycji „ Defibrylacja w trybie ręcznym i AED w zakresie 2-360 J”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora umożliwiającego defibrylację asynchroniczną oraz synchroniczną w zakresie energii od 2 do 200 J przy zaoferowaniu 43 poziomów energii, przy zastosowaniu kondensatorów generujących wyższe napięcie, oraz zakresie pomiaru impedancji 15 Ω do 600 Ω co pozwala na osiągnięcie tego samo efektu klinicznego przy użyciu niższych energii.

Najnowsze badania oraz wytyczne wskazują, że obydwie protokoły są równoważne. Główna różnica polega na kształcie krzywej defibrylacji oraz osiąganych przez nią wartościach czasu, natężenia oraz napięcia. Istotnym elementem jest również to, że w przypadku użycia niskoenergetycznego protokołu, szczytowe natężenie prądu jest bardzo zbliżone do średniego natężenia, co pozwala na ograniczenie ryzyka uszkodzenia mięśnia sercowego podczas zabiegu elektroterapii.

Dodatkowo, pragniemy podkreślić, że stworzony przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia wskazuje jednoznacznie na urządzenie Lifepak 15 firmy Stryker, co w sposób oczywisty ogranicza zasady uczciwej konkurencji, a tym samym stoi w sprzeczności z ustawą o Zamówieniach publicznych.

W związku z powyższym wnosimy o wyrażenie zgodny na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3 jako produktu równoważnego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferowania zakresów energii zgodnie z SWZ. Na rynku występuje kilka modeli defibrylatorów, które oferują wskazane rozwiązania.

Pytanie nr 3. dotyczy pozycji „ Zakres pomiaru tętna 20-300 u/min.”

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgodny na zaoferowanie defibrylatora, który dokonuje pomiaru tętna czyli „ falistego ruchu ścian tętnic wynikającego z uderzeń serca ( skurczu oraz rozkurczu) w zakresie od 25 do 240 ud/ min- realizowanego za pomocą oksymetru pulsacyjnej oraz dokonującego pomiaru akcji serca ( ilości skurczów oraz rozkurczów mięśnia sercowego, mierzonego za pomocą elektrod EKG) w zakresie od 18 do 300 ud/ min.

Pragniemy zwrócić uwagę, że obydwa pojęcia są omyłkowo stawiane jako równoważne mimo iż są one ze sobą powiązane, to są one zupełnie innymi parametrami, które nie koniecznie będą ze sobą pokrywały w przypadku wystąpienia zaburzenia rytmu jakim jest czynność elektryczna bez tętna ( PEA). W przytoczonym przykładzie mimo prawidłowego zapisu EKG- z którego wynikało by, że pacjent posiada prawidłowy rytm pracy serca a co za tym idzie prawidłową falę tętna, nie będzie ono w rzeczywistości występować z uwagi na brak przełożenia czynności elektrycznej na efekt hemodynamiczny mięśnia sercowego.

Na uwagę zasługuje również fakt, że dostępne na polskim rynku urządzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4. dotyczy pozycji „ możliwość transmitowania badań EKG i innych danych medycznych z defibrylatora do stacji odbiorczych powszechnie używanych w Polsce –  Lifenet System; RescueNet; Medigate”

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności defibrylatora Corpuls 3, wykorzystującego do przesyłu zapisu EKG i innych danych medycznych system oparty na przesyle tych danych na adres email. Proponowane przez nas rozwiązanie, używa modemu GSM zainstalowanego w defibrylatorze do połączenia się z serwerem, który otrzyma zapis EKG. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że system teletransmisji defibrylatora Corpuls 3 oparty na przesyle danych na adres email jest całkowicie bezpłatny (Zamawiający ponosi jedynie koszt karty SIM- tak jak w przypadku każdego oferowanego na rynku systemu).

Chcemy w tymi miejscu podkreślić fakt, że system transmisji EKG oferowany w opisanym przez Państwa defibrylatorze jest systemem płatnym oraz zamkniętym- nie dającym możliwości połączenia go z innymi dostępnymi na rynku systemami. Z powyższej specyfikacji jednoznacznie wynika, że mowa tutaj o systemie Lifnet. System LIFENET jest systemem dedykowanym tylko i wyłącznie  defibrylatorom marki LIFEPAK, dystrybuowanym w Polsce przez firmę STRYKER POLSKA, wcześniej Physio- Control.

W naszym przekonaniu, oferowany przez nas system transmisji EKG jest produktem równoważnym, zapewniającym Zamawiającemu nadrzędną funkcjonalność jaką jest przesył zapisu EKG do pracowni hemodynamiki, celem oceny stanu pacjenta pod kątem konieczności pilnej interwencji angioplastyki. W przypadku defibrylatora Corpuls 3, proces ten polega na zmierzeniu zapisu EKG, wraz ze wszystkimi mierzonymi w chwili wykonywania badania parametrami życiowymi pacjenta- np. NIBP, EtCO2, SpO2, SpMet, SpHb, RR, temperatura ciała. Te wszystkie parametry mogą być mierzone i wysyłane bezpłatnie do pracowni hemodynamiki. Po przesłaniu tych danych system transmisji wysyła zapis w formie dokumentu „PDF” na wskazany przez odbiorcę adres email, do którego będzie zawsze miał dostęp lekarz dyżurny w pracowni.

Z medycznego punktu widzenia nie ma znaczenia czy przesył danych EKG jest realizowany za pomocą jednego lub dwóch niezależnych systemów. Celem bowiem jest ich sprawne dostarczenie do pracowni hemodynamiki.

Wskazywanie konkretnego systemu teletransmisji jest niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych (wyniki kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru zamówienia z wolnej ręki UZP/DKD/KSR/2881/KZ/655/09). W przedstawionym wyniku Prezes Urzędu podaje, że „defibrylatory z możliwością transmisji danych oferowane są bowiem przez różne podmioty funkcjonujące na rynku, zatem Zamawiający nie może określać przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający krąg potencjalnych wykonawców danego zamówienia poprzez powiązanie go z innymi produktami (w niniejszej sprawie z systemem teleinformatycznym), gdyż takie działanie narusza zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców opisaną w art. 7 ust. 1 ustawy. W ocenie Prezesa Urzędu, realizacja zamówień przez zamawiających powinna prowadzić do możliwości swobodnego wyboru spośród dostępnych na rynku produktów lub usług. Nie może być akceptowana sytuacja, w której Zamawiający poprzez opis przedmiotu zamówienia wyłącza konkurencję w zakresie obszaru, co do którego można dokonać wyboru wykonawcy w trybie konkurencyjnym. W przeciwnym przypadku mielibyśmy bowiem do czynienia z sytuacją, w której stosowanie określonego systemu teleinformatycznego determinowałoby na wiele lat zakup urządzeń tylko jednego producenta. Działania takie prowadziłby do naruszenia zasad wolnego rynku, na którym działają podmioty konkurencyjne, stały również w sprzeczności z ustawą Prawo zamówień publicznych, a ich sankcjonowanie prowadzi do patologii systemu zamówień publicznych”.

Pragniemy zwrócić w tym miejscu uwagę Zamawiającego, że opublikowany opis przedmiotu zamówienia wskazuje jednoznacznie na produkt Lifepak 15 firmy Stryker co uniemożliwia złożenie oferty więcej niż jednemu wykonawcy, łamiąc zasady uczciwej konkurencji co stoi w sprzeczności z ustawą o zamówieniach publicznych.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie defibrylatora Corpuls 3 jako produktu równoważnego.

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ dopuszcza kilka systemów transmisji danych do miejsca docelowego. Zamawiający dopuszcza również system transmisji oparty o przesył danych na e-mail na zasadzie równoważności. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie nr 5. dotyczy SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 60 do 80 dni jako kryterium punktowany za 0 pkt?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy. Zgodnie z SWZ.

Treść pytań oryginalna.

Zmiany w powyższym zakresie nie prowadzą do zmiany SWZ oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Zatwierdził:

DYREKTOR

Stacji Ratownictwa Medycznego w

Chełmie – SP ZOZ

Dorota Rybaczuk

Podpis na oryginale